ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ОКСИДОВ ПОРОДООБРАЗУЮЩИХ ЭЛЕМЕНТОВ, Rb И Sr В ГОРНЫХ ПОРОДАХ НА ЭНЕРГОДИСПЕРСИОННОМ РЕНТГЕНОФЛУОРЕСЦЕНТНОМ СПЕКТРОМЕТРЕ EDX-900HS

Хиллер В.В.

Институт геологии и геохимии УрО РАН, Екатеринбург, hilvervit@mail.ru

Рентгенофлуоресцентный анализ (РФА) используется для экспрессного и неразрушающего анализа образцов горных пород и минералов при геологических исследованиях. Магматические и метаморфические горные породы имеют сложный химический состав, затрудняющий точное количественное определение основных и примесных элементов, необходимое для решения разнообразных геологических задач. Для проведения таких анализов часто применяют РФ-спектрометры с дисперсией по энергии, что позволяет определять одновременно практически все элементы, слагающие образец. В Институте с 2004 года применяется рентгенофлуоресцентный энергодисперсионный спектрометр EDX-900HS, его программное обеспечение позволяет качественно и количественно определять элементы от натрия до урана в порошкообразных и твердых пробах в диапазоне от низких (типичные нижние пределы обнаружения составляют 10 ppm) до высоких концентраций (вплоть до 100% без разбавления пробы), предусматривает цифровую обработку полученных спектров (измерение интенсивности пиков по площади и с разделением контуров, автоматическую и ручную коррекцию фона), статистическую обработку результатов анализа.

В связи с отсутствием схемы определения петрогенных элементов в геологических образцах на спектрометре EDX-900HS нами была разработана и аттестована методика выполнения измерений массовой доли этих элементов (и их оксидов). При разработке методики РФА получены градуировочные зависимости по государственным стандартным образцам магматических горных пород для десяти оксидов породообразующих элементов, а также для рубидия и стронция.

При подготовке проб особое внимание уделялось их представительности по химическому составу и однородности. Анализ проводился на прессованных таблетках диаметром 40 мм. При подготовке пробы к анализу проводилось растирание навески образца (6 г) в яшмовой ступке в присутствии 5 % раствора поливинилового спирта. Просушенная смесь помещалась в пресс-форму и прессовалась двухслойная таблетка с борной кислотой на гидравлическом прессе ДП-36 (фирмы «Карл Цейс»).

Получены линейные и квадратичные калибровочные графики в диапазонах содержания: Na2O (от 2,0 до 10,0 мас. %), MgO (от 0,5 до 10,0 мас. %), Al2O3 (от 10,0 до 30,0 мас. %), SiO2 (от 40,0 до 70,0 мас. %), P2O5 (от 0,05 до 2,00 мас. %), K2O (от 0,2 до 10,0 мас. %), CaO (от 1,0 до 20,0 мас. %), TiO2 (от 0,2 до 2,0 мас. %), MnO (от 0,05 до 0,5 мас. %), Fe2O3 (от 2,0 до 20,0 мас. %),  Rb2O (от 0,005 до 0,2 мас. %), SrO (от 0,01 до 1,0 мас. %). Подобраны оптимальные условия возбуждения спектров для определения породообразующих элементов: среда – вакуум, напряжение на рентгеновской трубке 20 кВ, сила тока 1 мА, ширина коллиматора 10 мм, время измерения 90 с; для рубидия и стронция: среда – воздух, напряжение 50 кВ, время измерения 40 с. Измерение интенсивностей спектральных линий проводим по Kα линиям (кроме кальция – по Kβ линии).

У сотрудников Института накоплен опыт разработки прописи методик РФА для практиков, в частности, для аналитической лаборатории обогатительной фабрики Рубцовского полиметаллического месторождения ОАО «Сибирь-Полиметаллы» (Алтайский край), где проводится анализ технологических продуктов – определяются содержания цинка, меди, свинца и железа с использованием двух РФ спектрометров EDX-700HS. А также для горнодобывающей «Темирской Производственной Компании» (Кемеровская область), здесь выполняется экспрессный анализ химического состава первичного сырья:  окисленных железных и марганцевых руд, шлаков, известняков, доломитов на моделях РФ спектрометров EDX-800HS и -900HS.

Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 07-05-01023а).